无菌物品——大纱

一、包装完整性检查

1、外包装状态

检查包装是否完整，无破损、撕裂、穿孔或潮湿痕迹。

确认包装材料符合标准（如双层灭菌包装：内层为医用皱纹纸或无纺布，外层为布袋或纸塑袋）。

2、标识与信息

核对包装上是否标注以下信息：

物品名称（如“大纱布”）、规格（如尺寸、层数）。

灭菌日期、有效期。

灭菌批次号、灭菌器编号。

“无菌”标识及化学指示卡。

二、灭菌质量验证

1、化学监测

检查包装内是否放置化学指示卡，且指示卡变色均匀、符合标准。

确认化学指示卡位置正确。

生物监测（如适用）检查生物监测报告是否存档且可追溯。

对于高危物品（如植入物相关纱布），需核对是否定期进行生物监测（如嗜热脂肪杆菌芽孢培养），并确认结果阴性。

2、物理参数监测

确认灭菌过程参数（如温度、压力、时间）是否符合标准（如压力蒸汽灭菌：121℃维持30分钟或132℃维持4分钟）。

检查灭菌器运行记录是否完整，无异常报警或故障记录。

三、储存条件核查

1、环境要求

确认无菌物品存放区符合以下条件：

清洁、干燥、通风良好，温度≤24℃，湿度≤70%。

远离水源、化学污染物及腐蚀性气体。

定期进行空气消毒（如紫外线照射）并记录。

2、存放规范

检查大纱布是否按灭菌日期顺序摆放（先灭菌先使用，避免过期）。

确认物品与地面距离≥20cm，与墙壁距离≥5cm，与天花板距离≥50cm。

避免与未灭菌物品、清洁物品或医疗废物混放。

3、防护措施

观察存放区是否配备防尘罩、防潮箱（如需）或密闭柜。

发现破损或潮湿立即重新灭菌。

四、使用过程监督

1、操作前准备

确认操作人员执行手卫生（如七步洗手法或使用速干手消毒剂）。

检查是否佩戴无菌手套，并避免触碰纱布内面或非无菌区域。

2、无菌原则遵守

监督是否使用无菌持物钳或镊子取用纱布，禁止直接用手抓取。

确认纱布打开后未使用部分是否立即丢弃（不可放回原包装）。

检查操作台面是否清洁，避免纱布接触污染物品（如未消毒的器械、患者体液）。

3、使用后处理

确认使用后的纱布按感染性废物处理。

消毒用品——碘伏

一、质量验证

1、有效碘含量：需检查碘伏的有效碘含量是否符合国家标准（如皮肤消毒用碘伏有效碘浓度需在0.45%~0.55%之间，黏膜消毒浓度不得超过0.1%）。

2、微生物污染：定期抽检碘伏的微生物污染情况，如菌落总数、霉菌和大肠菌群等指标。

二、包装与标识

1、包装完整性：检查碘伏的包装是否完整，无破损、泄漏或污染迹象。包装材料应符合相关标准，能够防止碘伏挥发和外界污染。

2、标识信息：核对碘伏包装上的标识信息是否完整，包括产品名称、规格、生产日期、有效期、生产厂家、使用说明等。

三、储存条件

1、环境要求：碘伏应储存在干燥、阴凉、通风良好的地方，避免阳光直射和高温环境。储存温度建议控制在25℃以下。

2、容器选择：碘伏应使用密闭性好的容器储存，避免挥发和污染。容器材质应与碘伏相容，不发生化学反应。

四、使用管理

1、使用规范：监督医护人员在使用碘伏时是否遵循操作规范，如使用无菌棉球或纱布蘸取碘伏、避免交叉污染、确保消毒范围和时间等。

2、开封后管理：碘伏开封后应注明开启日期和有效期（一般建议开封后30天内用完），并定期检查其杀菌效果。如发现杀菌效果下降或溶液变质，应立即停止使用。

一次性医疗用品——2ml注射器

一、采购与验收管理

1、供应商资质审核

确认供应商是否具备合法资质（如医疗器械生产许可证、经营许可证），且在有效期内。

检查产品是否在供应商注册范围内，并核对注册证号与产品一致性。

2、产品注册与备案

核对2ml注射器的医疗器械注册证或备案凭证，确保产品已通过国家药监局审批。

确认产品技术要求（如规格、材质、灭菌方式）与注册信息一致。

二、包装与标识检查

1、外包装完整性

检查注射器外包装是否完好，无破损、变形、潮湿或污染迹象。

确认包装材料符合标准（如医用透析纸或塑料复合膜），且封口严密。

2、标识信息

核对包装上是否标注以下内容：

生产日期、有效期。

灭菌批号、灭菌方式。

确认内包装（如独立塑封）是否完整，注射器针头保护套是否牢固，无脱落风险。

三、储存条件核查

1、环境要求

检查储存区域是否符合以下条件：

清洁、干燥、通风良好，温度控制在10℃-30℃，湿度≤70%。

远离热源、腐蚀性气体及化学污染物（如消毒剂、清洁剂）。

定期进行空气消毒（如紫外线照射）并记录。

2、存放规范

确认注射器按灭菌日期顺序摆放（先到期先使用），避免过期。

检查是否与未灭菌物品、清洁物品或医疗废物分开放置，防止交叉污染。

确认货架或柜子是否稳固，避免注射器因挤压或坠落导致包装破损。

3、防护措施

检查储存区是否配备防尘罩、防潮箱（如需）或密闭柜，防止灰尘和潮湿影响产品质量。

四、使用过程监督

1、操作前准备

监督医护人员执行手卫生（如七步洗手法或使用速干手消毒剂）。

确认操作台面清洁，无污染风险（如未消毒的器械、患者体液）。

2、无菌原则遵守

确认注射器开启后立即使用，未使用部分不得放回原包装或重复使用。

监督针头使用后是否回套针帽，避免刺伤风险。

3、使用后处理

确认使用后的注射器按损伤性废物分类处理。

医疗器械——持针器

一、采购与验收管理

1、供应商资质审核：确认供应商是否具备合法资质（如医疗器械生产许可证、经营许可证），且在有效期内。

2、产品注册与备案：核对持针器的医疗器械注册证或备案凭证，确保产品已通过国家药监局审批。

二、使用管理

1、一人一用一更换：确保每次使用后均进行彻底清洁、消毒和灭菌，避免交叉感染。

2、操作前检查：使用前检查持针器外观是否完整，有无破损、变形或锈蚀；功能是否正常，如钳口开合是否顺畅、夹持力是否足够。

三、清洁与消毒

1、清洁流程：持针器使用后应立即进行初步冲洗，去除表面可见污染物。随后在专用清洗池或清洗机中，使用含酶清洗剂进行彻底清洗，确保所有缝隙和关节处无残留物。

2、消毒方法：根据持针器材质和污染程度选择合适的消毒方法。如为耐高温、耐湿器械，可采用高压蒸汽灭菌；如为不耐高温器械，可采用低温等离子灭菌或化学浸泡消毒。

3、消毒效果监测：定期对消毒后的持针器进行微生物学监测，确保消毒效果符合标准要求。

四、灭菌监测

1、物理监测：每次灭菌时记录灭菌温度、压力、时间等参数，确保灭菌过程符合规定。

2、化学监测：在灭菌包内放置化学指示卡，通过颜色变化判断灭菌效果。同时，在灭菌包外粘贴化学指示胶带，作为灭菌过程的外部标识。

3、生物监测：每周至少进行一次生物监测，采用嗜热脂肪杆菌芽孢等标准菌株，验证灭菌器的灭菌效果。

五、储存与维护

1、储存条件：灭菌后的持针器应存放在干燥、清洁、通风良好的环境中，避免潮湿和污染。2、储存架或柜应离地面20~25厘米，离天花板50厘米，离墙5厘米。

3、有效期管理：根据灭菌方式和包装材料确定持针器的有效期，并严格按照有效期顺序使用。过期器械应重新进行清洗、消毒和灭菌处理。

4、维护保养：定期对持针器进行维护保养，如润滑关节、更换磨损部件等，确保其处于良好状态。

六、追溯

建立医疗器械的追溯系统，记录其采购、验收、使用、清洁、消毒、灭菌、储存等全过程信息。

医疗废物——感染性废物

一、分类收集

1、是否与其它废物混放：检查感染性废物是否规范置于黄色医疗废物袋内，是否与生活垃圾、损伤性废物、药物性废物、化学性废物混放。

2、隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的医疗废物（包括生活垃圾）应使用双层包装物，并及时密封。

3、实验室产生的培养基、标本和菌种、毒种保存液等应在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，再按感染性废物收集处理。

4、收集容器：检查是否使用专用的黄色医疗废物袋或容器收集感染性废物，容器外表面是否有警示标识。

二、包装标识

1、警示标识：盛装医疗废物的包装物、容器外表面应有警示标识，包括中文标签，内容应包括医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明。

2、封口方式：盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应使用鹅颈式包扎，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

三、暂存管理

医疗废物在暂存点的存放时间不得超过2天。

四、运送交接

1、运送工具：检查运送工具是否符合防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁等要求。

2、交接记录：医疗废物交接时应登记来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。交接记录应至少保存3年。

五、人员防护

1、个人防护：在从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存、处置等工作时，人员应采取适合的职业卫生防护措施，如佩戴手套、口罩、防护服等。

2、健康监测：医疗废物管理相关人员应定期进行健康检查，必要时进行免疫接种。